技 术 资 料

ARL  3460 型金属分析仪

目   录

第一部分 公司简介

第二部分 ThermoARL 在中国的部分用户名单

第三部分 Thermo ARL光谱仪的主要技术特点

第四部分 供货范围

4.1报价及供货范围

4.2分析元素及定量工作范围参考

4.3分析程序(ThermoARL工厂校正曲线规格)

4.4随机备件清单

第五部分 仪器技术配置

第六部分 分析精度及检测限保证

第七部分 售后服务及其他

7.1随机技术资料和软件

7.2培训

7.3安装

7.4售后服务

第八部分 外部要求

第一部分 公司简介

Thermo Electron S.A（ARL应用研究实验室公司）隶属于热电集团，热电集团是目前世界上最大的、世界领先的分析仪器研发和制造公司，有二大事业部：生命科学和实验室科学事业部及测量与控制事业部。生命科学和实验室科学事业部为生命科学、新药开发、临床医学、环境和工业实验室等提供分析仪器、科学装备、服务和软件方案。测量与控制事业部致力于将分析仪器应用于各种生产制造过程及安全和国防领域。上世纪九十年代，热电集团陆续并购了五家世界科学仪器知名厂商——菲尼根（Finnigan）、尼高力(Nicolet)、ARL、TGA、Elemental，组成Thermo科学仪器分部（SID）。热电集团总部设在美国麻省邻近波士顿的地区，年销售收入超过20多亿美元（2005年年销售收入27亿美元）。在全世界30多个国家设有分支机构，员工人数达11000人。2004年初，热电集团的亚太总部迁入中国上海浦东。目前在浦东金桥有专门生产生命及实验室科学和环境及工业过程控制的有关分析仪器，有一个世界级的产品应用开发和展示中心。2005年，Thermo中国的年销售收入达110亿人民币，其在中国的雇员达430人（不包括另外500人在热电的合资企业）。Thermo中国在上海、北京、广州、香港、昆明、成都、三亚都设有办事处，为中国各地的用户提供快速、周到的售前、售后服务。

Thermo Electron S.A（ARL应用研究实验室公司）创建于1934年，今天已经发展成为世界高知名度的光谱仪生产厂家。工厂位于风景秀丽的日内瓦湖畔, 有市场部、开发部、生产部、运输部、维修部、试验室、培训学校等部门。技术装备一流的现代化工厂生产包括光电直读光谱仪(也称金属分析仪) (ARL 3460金属分析仪、ARL 4460金属分析仪、ARL 激光光谱仪)、X射线光谱仪(ARL ADVANT’X系列X射线荧光光谱仪、ARL 9900系列X射线荧光光谱仪)、全自动光谱分析系统等十多种型号的仪器；科研力量雄厚的开发部和试验室不断研制和推出新的技术和仪器。目前，在全世界已安装了近20,000台各种系列和型号的仪器；而在中国也已安装了近2,000台各种系列和型号的仪器。近三年，平均每年都安装有200台以上的设备。

Thermo Electron S.A（ARL应用研究实验室公司）公司一直以其技术和信誉占居世界光谱仪的主要市场，特别是欧美地区。世界各大钢铁、有色、石化、建材等公司都使用Thermo ARL仪器作为产品质量和生产过程控制的手段。产品销量和市场占有率均居世界同类产品前列。

第二部分  ThermoARL 在中国的部分用户名单

| ARL MA型金属分析仪 |
| --- |
| 无锡鸿亿金属制品有限公司 | 上海春源钢铁工业有限公司 | 长春一汽精铸厂 |
| 无锡台宝精密铸造 | 石家庄瑞特不锈钢制品有限公司 | 张家港宏晟金属制品公司 |
| 北京勤龙精密铸造有限公司 | 包头钢铁稀土公司冶金研究所 | 浙江美时亮铜业有限公司 |
| 北京顺望精密铸造有限公司 | 福建应拓精密冶金工业有限公司 | 西安东道精密有限公司 |
| 内蒙包头二机厂（447） | 江苏淮阴利淮钢铁有限公司 | 上海华德铝业有限公司 |
| 重庆骏鸿精密铸造有限公司 | 包头钢铁稀土公司冶金研究所 | 信佳铸造厂 |
| 沧州华升精密铸造有限公司 | 江苏昆山元春钢铁有限公司 | 烟台天成精铸公司 |
| 信龙精密铸造公司 | 桂通精密铸造有限公司 | 上海林肯电焊条厂 |
| 沧州巨兴精密铸造有限公司 | 山东聊城活塞环总厂计量化验处 | 上海科勒 |
| 白银柯登五金化工工业有限公司 | 南海进达精密铸造有限公司 | 太仓市南丰特种有色合金厂 |
| 柳州钢铁公司质管处 | 沈阳东和汽车配件有限公司 | DAISEN青岛大门铸造有限公司 |
| 山东东营华芙精密铸造有限公司 | 厦门林德叉车有限公司 | 秦川机床集团公司秦川铸造厂 |
| 北京显浩水暖器材有限公司（北京科勒） | 山东无棣海联不锈钢制品有限公司 | 广西柳工机械股份有限公司进出口公司 |
| 盘锦康道精密铸造 | 吉化Ailha | 河北邯钢钢铁总厂钢研所 |
| 西安安道精密有限公司 | 莱芜钢铁总厂特钢厂 | 福建福青稳颖不锈钢 |
| 保定风帆不锈钢制品有限公司 | 上海飞轮 | 淮阴利淮钢铁有限公司 |
| 江西永登不锈钢制品有限公司 | 苏州苏兴钢铁集团公司 | 北京伟毫铝业有限公司 |
| 邯郸2672铸造分厂（邯郸新兴铸管） | 河北津西钢铁股份有限公司机动处 | 山东环日集团总公司不锈钢制品厂 |
| 武进复合轧辊厂 | 南京瑞基钢铁集团公司 | 河涧华瀛精密铸造有限公司 |
| 辽阳鹏力模具有限公司 | 北京第一铸造有限责任公司 | 晋城金驹集团机厂总公司 |
| 烟台瑞得精密铝业有限公司 | 山西定襄管家营锻造有限公司 | 四川先拓体育用品有限公司 |
| 河南省中原内燃机配件总厂 | 铁道部太原机车车辆厂检测中心 | 宁波兴锋精密铸造有限公司 |
| 天津宝利福金属有限公司 | 上海金刚铸造有限公司 | 瑞安康泰不锈钢有限公司 |
| 重庆重型铸锻厂 | 河南安阳永兴钢铁有限责任公司 | 嘉善县合金球铁厂 |
| 上海新友金属材料制品有限公司 | 广东巨龙金属制品有限公司 | 泰州明星减震器有限公司 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 南京造币厂 | 吴江市新亚金属制品有限公司 |
| 哈尔滨鑫铁冶金工业有限公司 | 浙江圣特精密铸造有限公司 | 缙云县双工模具材料厂 |
| 山东淄博钢厂 | 宁波宇珩电子塑胶有限公司（长振铜业有限公司） | 南海奇槎铺前毅兴有色金属制品厂 |
| 天津勤美达工业公司 | 晋西机器厂铸造分厂 | 无锡三星钢铁有限公司 |
| 唐山贝氏钢总厂 | 苏州勤美达精密机械有限公司 | 上海金范机械铸造有限公司 |
| ARL 3460型金属分析仪用户 |
| 庆安钢铁厂理化室 | 四川建设雅马哈摩托车有限公司 | 广东南海中南铜材厂 |
| 山东潍坊柴油机厂中试室 | 武钢（集团）公司质监处（二炼钢） | 上海梅山集团 |
| 莱芜钢铁总厂特钢厂中试室 | 冠泰五金有限公司 | 武汉钢铁集团公司质检化验室 |
| 抚顺铝厂中心化验室 | 抚顺铝厂中心化验室 | 南京线路器材厂 |
| 四川成都玻璃模具厂理化室 | 四川建设雅马哈摩托车有限公司理化室 | 大连百时铸造 |
| 柳州贵通精密铸造有限公司 | 邯郸钢铁总厂钢研所 | 江苏扬子电站辅机制造公司 |
| 广州恒宝摩托车轮毂厂技术处 | 邯郸钢铁总厂钢研所 | 陕西秦岭航空电气型号办公室 |
| 沈阳柴油机厂 | 江西铜业公司信江铜制品厂理化室 | 哈尔滨电机有限责任公司 |
| 洛阳拖拉机总厂铸铁二分厂 | 济南二机床厂质监处计量科 | 珠江钢铁公司 |
| 洛阳拖拉机总厂铸钢分厂 | 喜得利中国有限公司 | 深圳ASM Asia Ltd.h.k. |
| 广馨铜业有限公司（GNP） | 哈尔滨松江机械厂理化室 | 唐山联强冶金轧辊有限公司 |
| 抚顺铝厂中心化验室 | 厦门摩托车有限公司 | 辽阳鹏力模具有限公司 |
| 山东高密 | 经纬纺织机械股份有限公司铸造厂 | 浙大电机系工程研究中心 |
| 黄石鑫宝铸管有限公司中试室 | 太原东方联合冶镁有限公司 | 江阴华西钢铁有限公司 |
| 北人印刷机械股份有限公司铸造厂 | 上海伦福德汽车配件有限公司 | 哈尔滨焊接研究所 |
| 四川泸州交通机械厂质检处 | 抚顺顺华铝轮毂制造有限公司 | 佛山水泵厂 |
| 北台钢铁总厂球墨铸管厂 | 杭州钢厂昌兴电炉 | 本钢技术质量监督处二钢检验室 |
| 2672厂铸管分厂实验室 | 天津新伟祥工业有限公司 | 贵阳钢厂 |
| 江雁机械厂一分厂（5671） | 本钢（澳钢联） | 抚顺特殊钢有限公司机械制造分厂 |
| 北京科登五金企业有限公司 | 河南焦作华阴铝材有限公司 | 无锡益达机动车配件有限公司 |
| 青岛北钢铸管有限公司实验室 | 重庆红山铸造厂计检处 | 宁波泰兴铸造有限公司 |
| 武钢（集团）公司质监处（三炼钢） | 上海三菱电梯有限公司检验科 | 马鞍山钢铁集团公司钢研所 |
| 江陵机械厂理化计量处（152） | 庆州机械有限工业公司 | 青岛优源工艺铸造有限公司 |
| 国营华安机械厂理化室（123） | 中山广盛运动器材有限公司行管课 | 石家庄车辆厂 |
| 武钢（集团）公司质监处（二炼钢） | 江苏镇江银峰铸造有限公司 | 蛇口华益铝厂有限公司技质中心 |
| 四川长江液压件厂理化室 | 一汽大宇（烟台）汽车发动机有限公司质量控制部 | 山西解州铝厂质检处 |
| 青海工程机械厂理化室 | 浙江宁波金田铜业集团公司质检科 | 上海电力物资公司电力线路器材厂 |
| 如皋液压件铸造厂 | 宝利德电脑五金公司 | 河北电力试验研究所锅检中心 |
| 洛阳机车厂 | 济南铸管有限公司试验室 | 江阴华西钢铁有限公司 |
| 宁波金利合金铸造有限公司 | 大连精密铸造有限公司 | 安阳豫北金属冶炼厂 |
| 无锡威孚集团有限公司 | 中墨合资安徽亚美铸造有限公司 | 广州珠江钢铁有限责任公司技术处 |
| 焦作市兴惠实业有限公司 | 中国人民解放军第4821厂 | 无锡华光锅炉股份有限公司技建处 |
| 西北铝加工厂质量处 | 中山南绅道精密铸造有限公司 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 |
| 临沂发电有限责任公司 | 上海嘉捷精密铸造有限公司 | 安庆国营船用柴油机厂 |
| 泉州市华侨蓄电池厂品质管理部 | 莱芜钢厂特钢厂 | 台州讯达集团有限公司 |
| 柳州钢铁公司质检处 | 冠泰五金有限公司 | 浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 |
| 湖北第四石油机械厂中试室 | ASM Asia Ltd. | 无锡申菱电梯配套有限公司 |
| 天津机车厂 | 杭州依维柯汽车变速器有限公司 | 江苏新鑫特种金属材料有限公司 |
| 四川化工机械厂炉管分厂 | 浙江威迈铝铸造有限公司 | 上海东全机械工程制品有限公司 |
| 北京印刷机械股份有限公司 | 浙江绍兴美时亮铜业有限公司 |  |
| 沈阳新光动力机械厂冶金处理化室 | 江阴兴澄钢材有限公司 |  |
| ARL 4460型金属分析仪 |
| 江西铜业公司贵溪冶炼厂理化室 | 宝钢钢研所化学室 | 石家庄钢铁股份有限公司 |
| 宝钢自动化1000 | 湖北金祥冶金股份有限公司 | 大连钢铁集团有限责任公司中心实验室 |
| 抚顺钢厂中心化验室炉前分析室 | 济南钢铁集团总公司 | 上海斯米克焊材有限公司 |
| 宝钢转炉 | 铜陵进出口商检局 | 重庆红宇机械厂中心实验室 |
| 沈阳金属所 | 湖北大冶特殊钢股份有限公司钢研所 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 |
| 青岛银铃铜材厂 | 山东进出口商品检验局 | 上海新江机器厂（航天局800所四室） |
| 安徽芜湖恒鑫铜业有限公司 | 上海大昌铜业有限公司 | 江苏隆源双登电源有限责任公司 |
| 沈阳黎明发动机公司 | 辽宁本钢技术质量监督处二钢检验室 | 上海五钢有限公司技术中心第一研究所 |
| 湖北黄石市大冶有色金属公司设计院 | 辽宁本溪钢厂轧辊厂 | 上海材料所 |
| 吉林通化钢铁公司质量部 | 攀枝花钢铁集团公司质量管理处机动科 | 上海800所 |
| 铜陵有色集团张家港联合铜业有限公司张家港保税区金贸易有限公司 | 武汉钢铁集团公司质监处三炼钢化验室 | 马鞍山钢铁集团公司 |
| 抚顺钢厂研究所标钢室 | 哈尔滨工业大学材料学院 |  |

第三部分 Thermo ARL光谱仪的主要技术特点

ThermoARL的直读光谱仪有3460、4460和激光光谱仪等多种型号。我们知道，衡量直读光谱仪的标准不外乎：检测限、精度、长期稳定性以及可靠性。

那么ThermoARL是如何实现以上分析性能的呢？

一、硬件方面：

1.采用一米焦距的光栅，色散率为：

一 级      0.47

二 级      0.31

三 级      0.23

由于机刻光栅具有闪耀效应，光强值高，可选较高级次的谱线，故仪器的分辨率高。一米焦距相对0.75米、0.6米、0.5米焦距，成象质量好，是高性能高档次的标志。

2.光谱室采用真空、恒温、防震设计，其中恒温控制在38±0.1℃，使光谱仪使用时不受外界条件的影响，无论是在实验室还是在炉前均可很好使用。

3.激发台配有水冷装置，以确保分析结果的可靠稳定，特别对大任务量的样品分析，保证仪器可以一天24小时一星期七天连续可靠工作。

4.入射透镜采用冲氩保护，防止透镜污染并带走光学室内的有机物蒸气。

5.采用工作性能好的大直径光电倍增管（Φ2.8cm）,暗电流小，信噪比高（详见“关于大光电倍增管的特点”）。

6.光谱室内设置疲劳灯，避免光电倍增管因突然接受强光信号而失明，可以延长光电倍增管的寿命；同时使光电倍增管始终处于待工作状态，提高分析速度和稳定性。

7.氩气的耗量低，分析时3.5升/分，待机时0.3升/分。

8.采用高重复率光源（400HZ），具有高能预火花能力，针对不同材料，具有多种预熔条件和积分条件可供选择。

二、ThermoARL OE的分析软件—WinOE是在WindowsXP的环境下运行的。该软件不仅具有强大的数据处理功能，而且同时具有操作的简便性和快速性，可与Word、Excel等软件并行使用。根据用户的要求能以各种方式进行数据传输。

三、ThermoARL仪器的突出的长期稳定性：

我们知道长期稳定性是仪器的一项十分重要的指标，多年来的测量结果表明：5-30天的再现性一般约在短期精度的两倍范围以内，因此ThermoARL直读光谱仪可以连续几周不做漂移校正而仍能进行准确的分析。减少校正样的费用和由于频繁标准化而产生的人为误差的可能性，把做标准化的时间用于分析上。

ThermoARL光谱仪的优良长期稳定性给广大的用户留下了深刻印象，一致反映ThermoARL光谱仪不仅分析精度高、稳定性好，而且最重要的是可为企业节省较大的维护仪器正常运作的费用。

四、ThermoARL的工厂校正：

ThermoARL拥有近70年积累的丰富的国际标样（2000多种国际标样和40多种不同合金类）数据库，使这种校正曲线比现埸的校正曲线有更多的数据点。它不但考虑了元素间的干扰，还充分考虑了基体的干扰，这是现埸校正所难以实现的。 同时用户不需再购标样，省却了后期投资。

五、ThermoARL OE的最新发展：

1.对O和N的分析采用特殊透镜、特殊光栅、特殊光电倍增管，真空系统采用最新的无油机械泵和分子泵，使紫外波段的检测限和稳定性得到进一步提高。

自1991年底推出N、O的分析以来，目前我们有带N、O分析的OE 300多台。武钢、宝钢、邯钢、江西铜业等都成功地使用了N和O的分析，使仪器有效地在生产中发挥了作用。另外，还有其他许多公司通过长期使用ARL的仪器后，深感其品质的优良性，多次重复购买我们的仪器。

2.为了进一步提高分析速度和改善检测限，尤其是对纯金属材料的分析（如高纯铜等），ThermoARL的4460采用了CCS和TRS技术。ThermoARL的4460能达到极低的检测限并在低含量段的分析精度和可靠性具有一般其它光谱仪无可比拟的优越性。CCS技术在美国和欧洲都获得了专利。该技术采用了优选法，将长期积累的经验以计算机的程序方式对不同的基体中的不同元素的激发状态进行最佳控制。另外采用TRS技术选择入射光被积分的最佳时刻、即“时间窗口”，避开火花积分的初始高峰电流所产生的背景，选择紧随高峰电流之后具有最佳信噪比的平稳电流阶段（即窗口）作为积分时间段，从而进一步降低了检测限，提高了灵敏度和分析精度。CCS和TRS这两种技术的结合，使光谱分析提高到一个新的技术水平。

3.ARL4460 光谱仪同其他火花光谱仪相比，具有无可比拟的优越性。尤其在小样品及丝材分析方面,一般火花光谱仪分析丝材及不规则小样品，当试样直径小于5mm时，只能定性分析。ARL4460能对直径在1mm以上的样品进行正确的定量分析，具有相当好的精度保证。详见ARL4460分析钢铁、铜合金小样品应用报告。

第四部分 供货范围

一、 报价及供货范围（待定）

注：交货期为一般合同生效后5-5.5个月内。

|  | 二、分析元素及定量工作范围参考 |
| --- | --- |
|  | Instrument : | 3460 |  |
|  | Base : | Fe |  |
|  |  | Typical Working Range |
|  | Elem. | Min% | Max% |
|  | Al L | 0.0001 | 2 |
|  | Al H | 0.0001 | 5 |
|  | As | 0.0004 | 0.3 |
|  | B | 0.00003 | 1 |
|  | Bi | 0.0004 | 0.3 |
|  | C | 0.0005 | 4.5 |
|  | Ca | 0.00002 | 0.1 |
|  | Ce | 0.0006 | 0.5 |
|  | Co L | 0.00007 | 5 |
|  | Co H | 0.01 | 20 |
|  | Cr L | 0.0001 | 10 |
|  | Cr H | 0.01 | 35 |
|  | Cu L | 0.00006 | 0.1 |
|  | Cu H | 0.0005 | 10 |
|  | Fe | Int.Std. |
|  | La | 0.00008 | 0.5 |
|  | Mg L | 0.000008 | 0.05 |
|  | Mg H | 0.001 | 0.5 |
|  | Mn L | 0.00006 | 6 |
|  | Mn H | 0.05 | 25 |
|  | Mo | 0.0003 | 10 |
|  | N | 0.03 | 1 |
|  | Nb | 0.00025 | 3 |
|  | Ni L | 0.00015 | 10 |
|  | Ni H | 0.02 | 40 |
|  | P | 0.0002 | 1.5 |
|  | Pb | 0.0003 | 0.5 |
|  | S | 0.00016 | 0.4 |
|  | Sb | 0.0006 | 0.5 |
|  | Se | 0.0006 | 0.3 |
|  | Si | 0.0003 | 8 |
|  | Sn | 0.0001 | 0.5 |
|  | Ta | 0.002 | 0.5 |
|  | Te | 0.0002 | 0.5 |
|  | Ti | 0.00004 | 2 |
|  | V | 0.00007 | 10 |
|  | W | 0.0007 | 25 |
|  | Zn | 0.0002 | 0.5 |
|  | Zr | 0.00015 | 0.5 |

三、 分析程序(ThermoARL工厂校正曲线范围)

以下工作曲线是用几十到几百块国际标样绘制而成。

Base :               Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-01 |  | OE-34-CAL-FE-02 |  | OE-34-CAL-FE-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El. | Low Alloy Steel | Line | Free Cutting Steel | Line | Cr Steel | Line |
| Fe | 80 | - | 99.9 |  | 90 | - | 99.9 |  | 65 | - | 90 |  |
| Al | 0.001 | - | 2 | L | 0.001 | - | 0.12 | L | 0.002 | - | 0.35 |  |
| As | 0.001 | - | 0.15 |  | 0.015 | - | 0.08 |  |  | - |  |  |
| B | 0.0003 | - | 0.015 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Bi | 0.002 | - | 0.1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| C | 0.0025 | - | 1.5 | H | 0.0025 | - | 1.3 | H | 0.035 | - | 2.5 | H |
| Ca | 0.0003 | - | 0.005 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ce | 0.002 | - | 0.06 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Co | 0.002 | - | 0.65 | L | 0.005 | - | 0.25 | L | 0.02 | - | 0.3 | L |
| Cr | 0.0015 | - | 6 | L | 0.001 | - | 3 | L | 9 | - | 31 | H |
| Cu | 0.0015 | - | 1.5 | H | 0.006 | - | 0.7 | H | 0.05 | - | 2.5 | H |
| La |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Mg |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Mn | 0.0005 | - | 2.5 | L | 0.05 | - | 2 | L | 0.2 | - | 2.8 | L |
| Mo | 0.001 | - | 1.6 |  | 0.001 | - | 1 |  | 0.03 | - | 2.8 |  |
| Nb | 0.0015 | - | 0.8 |  | 0.006 | - | 0.07 |  | 0.01 | - | 2.5 |  |
| Ni | 0.001 | - | 6 | L | 0.007 | - | 5 | L | 0.1 | - | 7 | L |
| P | 0.001 | - | 0.12 |  | 0.009 | - | 0.08 |  | 0.015 | - | 0.05 |  |
| Pb | 0.0015 | - | 0.15 |  | 0.0015 | - | 0.25 |  |  | - |  |  |
| S | 0.001 | - | 0.1 |  | 0.012 | - | 0.35 |  | 0.002 | - | 0.07 |  |
| Sb | 0.003 | - | 0.25 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Se | 0.003 | - | 0.025 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Si | 0.0015 | - | 3.5 |  | 0.002 | - | 2 |  | 0.25 | - | 2.8 |  |
| Sn | 0.001 | - | 0.25 |  | 0.001 | - | 0.1 |  | 0.003 | - | 0.06 |  |
| Ta | 0.007 | - | 0.2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Te | 0.0015 | - | 0.015 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ti | 0.0005 | - | 0.6 |  | 0.002 | - | 0.12 |  | 0.002 | - | 0.2 |  |
| V | 0.005 | - | 1 |  | 0.006 | - | 0.6 |  | 0.02 | - | 0.85 |  |
| W | 0.005 | - | 1.5 |  | 0.05 | - | 0.35 |  | 0.02 | - | 0.75 |  |
| Zn | 0.001 | - | 0.06 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Zr | 0.001 | - | 0.25 |  | 0.006 | - | 0.08 |  |  | - |  |  |

Base :               Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-31 |  |  |  |  |  | OE-34-CAL-FE-34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El. | N in low alloy steel | Line |  |  |  | El. | N in Cr/Ni steel | Line |
| N | 0.0015 | - | 0.025 | L |  |  |  | N | 0.005 | - | 1 | L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | 0.03 | - | 1 | H |
|  | OE-34-CAL-FE-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El. | O in low alloy steel | Line |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | 0.012 | - | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Base :              Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-04 |  | OE-34-CAL-FE-05 |  | OE-34-CAL-FE-06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El. | Cr-Ni Steel | Line | Mn Steel | Line | High Speed Steel | Line |
| Fe | 45 | - | 89 |  | 70 | - | 91 |  | 48 | - | 95 |  |
| Al | 0.002 | - | 1 | L | 0.004 | - | 0.1 |  |  | - |  |  |
| As | 0.002 | - | 0.03 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| B | 0.0005 | - | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Bi | 0.002 | - | 0.02 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| C | 0.007 | - | 2 | H | 0.6 | - | 1.7 | H | 0.3 | - | 1.5 | H |
| Ca | 0.0005 | - | 0.006 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ce |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Co | 0.02 | - | 0.6 | L | 0.03 | - | 0.5 | L | 0.06 | - | 11 | H |
| Cr | 10 | - | 35 | H | 0.15 | - | 4 | L | 2 | - | 6 | L |
| Cu | 0.01 | - | 6.3 | H | 0.003 | - | 0.6 | H | 0.02 | - | 0.1 | H |
| La |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Mg |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Mn | 0.025 | - | 13 | L/H | 8.5 | - | 21.5 | H | 0.1 | - | 0.5 | L |
| Mo | 0.01 | - | 6.8 |  | 0.03 | - | 2.2 |  | 0.1 | - | 10 |  |
| Nb | 0.005 | - | 3.5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ni | 3.5 | - | 40 | H | 0.04 | - | 1.6 | L | 0.04 | - | 0.5 | L |
| P | 0.002 | - | 0.05 |  | 0.02 | - | 0.1 |  | 0.01 | - | 0.05 |  |
| Pb | 0.0015 | - | 0.004 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| S | 0.001 | - | 0.05 |  | 0.005 | - | 0.07 |  | 0.002 | - | 0.05 |  |
| Sb | 0.005 | - | 0.2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Se |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Si | 0.04 | - | 4.5 |  | 0.1 | - | 1.6 |  | 0.1 | - | 0.45 |  |
| Sn | 0.003 | - | 0.12 |  | 0.01 | - | 0.1 |  |  | - |  |  |
| Ta | 0.01 | - | 0.12 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Te |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ti | 0.002 | - | 2.2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| V | 0.01 | - | 1 |  | 0.01 | - | 0.35 |  | 0.4 | - | 4 |  |
| W | 0.02 | - | 4.5 |  |  | - |  |  | 1.8 | - | 24.5 |  |
| Zn | 0.005 | - | 0.01 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Zr |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

Base :               Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-09 |  | OE-34-CAL-FE-10 |  | OE-34-CAL-FE-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El. | Cast & Nodular Iron & Ni Hard | Line | High Alloy Cast Iron | Line | Ni Resist | Line |
| Fe | 70 | - | 97 |  | 45 | - | 86 |  | 42 | - | 86 |  |
| Al | 0.003 | - | 0.15 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| As | 0.002 | - | 0.15 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| B | 0.0002 | - | 0.1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Bi | 0.002 | - | 0.025 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| C | 1.4 | - | 4.5 | H | 1.3 | - | 4 | H | 0.4 | - | 3 | H |
| Ca |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ce | 0.0025 | - | 0.065 |  |  | - |  |  | 0.0015 | - | 0.04 |  |
| Co | 0.004 | - | 0.45 | L |  | - |  |  | 0.03 | - | 0.15 | L |
| Cr | 0.02 | - | 10 | L | 12 | - | 35 | H | 0.25 | - | 4 | L |
| Cu | 0.01 | - | 2.7 | H | 0.02 | - | 1.5 | H | 0.1 | - | 9 | H |
| La | 0.002 | - | 0.02 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Mg | 0.0015 | - | 0.1 | H |  | - |  |  | 0.02 | - | 0.15 | H |
| Mn | 0.06 | - | 2.2 | L | 0.5 | - | 2.3 | L | 0.25 | - | 7.5 | H |
| Mo | 0.001 | - | 2 |  | 0.5 | - | 4 |  | 0.005 | - | 1 |  |
| Nb | 0.003 | - | 0.55 |  |  | - |  |  | 0.09 | - | 0.4 |  |
| Ni | 0.02 | - | 7.5 | L | 0.15 | - | 18 | H | 12 | - | 39 | H |
| P | 0.003 | - | 1.5 |  | 0.03 | - | 0.45 |  | 0.01 | - | 0.25 |  |
| Pb | 0.002 | - | 0.06 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| S | 0.001 | - | 0.22 |  | 0.007 | - | 0.1 |  | 0.008 | - | 0.08 |  |
| Sb | 0.003 | - | 0.3 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Se | 0.003 | - | 0.06 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Si | 0.2 | - | 4 |  | 0.3 | - | 2 |  | 0.5 | - | 6 |  |
| Sn | 0.002 | - | 0.4 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ta |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Te | 0.002 | - | 0.04 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Ti | 0.002 | - | 0.3 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| V | 0.002 | - | 0.7 |  |  | - |  |  | 0.005 | - | 0.35 |  |
| W | 0.005 | - | 0.2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Zn | 0.001 | - | 0.03 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Zr | 0.001 | - | 0.05 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

Base :               Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-12 |  |
| --- | --- | --- |
| El. | Global Iron | Line |
| Fe | 42 | - | 99.8 |  |
| Al | 0.003 | - | 2 | L |
| As | 0.002 | - | 0.2 |  |
| B | 0.0005 | - | 0.1 |  |
| Bi | 0.002 | - | 0.1 |  |
| C | 0.02 | - | 4.5 | H |
| Ca | 0.0003 | - | 0.006 |  |
| Ce | 0.005 | - | 0.065 |  |
| Co | 0.004 | - | 20 | L/H |
| Cr | 0.02 | - | 35 | L/H |
| Cu | 0.002 | - | 7 | H |
| La | 0.002 | - | 0.02 |  |
| Mg | 0.002 | - | 0.15 | H |
| Mn | 0.006 | - | 21.5 | L/H |
| Mo | 0.001 | - | 10 |  |
| Nb | 0.005 | - | 3.5 |  |
| Ni | 0.02 | - | 40 | L/H |
| P | 0.005 | - | 1.2 |  |
| Pb | 0.002 | - | 0.06 |  |
| S | 0.002 | - | 0.2 |  |
| Sb | 0.005 | - | 0.3 |  |
| Se |  | - |  |  |
| Si | 0.02 | - | 6 |  |
| Sn | 0.002 | - | 0.4 |  |
| Ta | 0.015 | - | 0.6 |  |
| Te | 0.002 | - | 0.02 |  |
| Ti | 0.002 | - | 2.2 |  |
| V | 0.002 | - | 10 |  |
| W | 0.01 | - | 24.5 |  |
| Zn | 0.001 | - | 0.04 |  |
| Zr | 0.004 | - | 0.25 |  |

Base :               Fe

Instrument:     3460

|  | OE-34-CAL-FE-42 |  |
| --- | --- | --- |
| El. | N in Global Iron | Line |
| N | 0.005 | - | 1 | L |
| N | 0.03 | - | 1 | H |

|  | OE-34-CAL-FE-72 |  |
| --- | --- | --- |
| El. | O in Global Iron | Line |
| O | 0.012 | - | 0.15 |  |

Base :               Fe

Instrument:     3460

注意：所分析的元素铁的含量为总量扣除其它杂质元素总和的差值（100%-Σ杂质）！

1)	当所配置的校正曲线多于一套时，在其它几套校正曲线中重复出现的相同漂移校正样块随机只带一块。

2)	 铸铁和球墨铸铁校正曲线只适用于那些直径大约40mm、厚度6mm同ARL漂移校正标样AA 24334相似尺寸的取样模具。

3)	在低合金钢中可使用PIM方式测定酸溶铝/酸不溶铝。酸溶硼/酸不溶硼同样如此。

4)	氮校正曲线

若需要配置CAL-34-Fe-31，则CAL-34-Fe-01必须配置（低合金钢中氮的分析）

若需要配置CAL-34-Fe-34，则CAL-34-Fe-04必须配置（铬镍钢中氮的分析）

5）     氧校正曲线

若需要配置CAL-34-Fe-61，则CAL-34-Fe-01必须配置（低合金钢钢中氧的分析）

若需要配置CAL-34-Fe-72，则CAL-34-Fe-12必须配置（通用铁基中氧的分析）

6)	 校正指标仅对常规尺寸的样品（直径20-80mm，厚度2-100mm）有效。若要分析其它尺寸的样品，需对校正曲线进行修正。

7)	 若需对其它的含量范围进行校正，需（用户）提供标准参观样。

8）      对用户的特殊要求，热电ARL能扩展校正范围，但必须用户提供标样。

9)	 所有浓度范围为0.3%或以上的元素必需配置在分析程序中以确保分析的整体正确度。（系统必须考虑干扰修正）

10)	对校正范围低于分析程序的最小定量工作范围，该分析段的相对误差将放宽10%，或采用类型标准化。

11)	 谱线     这一列数据指出了需要1条或多条谱线覆盖该分析范围。

低        适合于低浓度的特定谱线，通常对于浓度相对较高的样品会造成自息

中        适合于中等浓度的谱线

高         适合于高浓度的特定谱线，通常对于低浓度显得不灵敏，一般被用作内标线。

12）   低/中或低/高表示两条谱线都必须配置（采用自动谱线切换开关）。

13)	 对于特殊要求，我们能扩展低合金钢中铝元素校正曲线的分析范围到1.2%。

这个扩展部分符合一种有限的合金种类：“渗氮钢”。请在你的技术文件中清楚的描述你的扩展要求。

14)	当需要分析锑元素，则必须增加分析铌元素。当需要分析锌元素，则必须增加分析锆元素。

15）    通用铁基校正曲线可分析除易切削钢以外的其他钢种。

四、随机备件清单

| 序号 | 参考号 | 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S423156 | Electrodes,D 6x2 电极 | 5 |
| 2 | 913922 | Brush electrode 电极刷 | 5 |
| 3 | S418820 | Cup glas 火花台玻璃杯 | 1 |
| 4 | AA19794 | O-ring D 19.2x3 密封圈 | 1 |
| 5 | AA20057 | O-ring D 11x2 密封圈 | 1 |
| 6 | AA20336 | O-ring D 10x2 密封圈 | 1 |
| 7 | A028461 | O-ring D 48x3 neophrene 密封圈 | 1 |
| 8 | AA70541 | O-ring D 6.07x1.78 密封圈 | 1 |
| 9 | A028459 | O-ring D 36x2 neophrene 密封圈 | 1 |
| 10 | A028460 | O-ring D 11x2 neophrene 密封圈 | 1 |
| 11 | A032502 | O-ring D 6x2 密封圈 | 1 |
| 12 | AA24342 | O-ring D 6x2,Silicone 密封圈 | 1 |
| 13 | A028252 | O-ring D 55.25x2.62 密封圈 | 1 |
| 14 | AA27383 | O-ring D 44.12x2.62,Viton 密封圈 | 1 |
| 15 | AA21427 | Fuses 0.5A 保险丝 | 5 |
| 16 | A028914 | Fuses 3.15A super fast 保险丝 | 5 |
| 17 | AA23959 | Fuses 4A 保险丝 | 5 |
| 18 | A037260 | Liter of oil for vacuum pump 真空泵油 | 1 |
| 19 | A037535 | Filter,Cartridge 过滤芯 | 1 |

第五部分 仪器技术配置

- 光学系统

- 光栅聚焦长度：1000mm

- 帕邢龙格装置，光谱室采用结构坚固、膨胀系数小的特殊铸铁材料；

- 真空型（30(mHg）、恒温控制（38(0.1(C）的单一光谱室；

- 光谱室采用防振设计；

- 聚光透镜采用加热法和微气流层保护；

- 机刻凹面光栅：1080条/mm；1667条/mm；2160条/mm；视具体分析要求可选。

- 大口径光电倍增管（(28mm）、虑光片前置；

- 光谱室内疲劳灯设置；

- 波长覆盖范围：120 nm – 850nm

- 色散率：0.23 nm/mm – 0.47nm/mm

- 激发光源

- 固态电路结构；

- 单向低压火花光源，400Hz；

- 单向放电或振荡放电；

- 高能预火花技术（HEPS）；

- 可调的多种预熔条件和积分条件；

- 计算机控制；

- 火花台

- 密闭式内循环水冷样品台；

- 最小氩气用量的冲氩激发室；

- 易于调换，一个基体配一个激发台，纯金属和合金有各自的激发台，防止交叉污染；

- 钨电极；

- 系统控制

- ARL MMB 88 微处理器，带状态控制卡和A/D转化器和衰减器；

- 12位可编程衰减器;

- 自诊断控制系统;

- 数据处理系统

Intel 奔腾4 计算机系统

- 奔腾4处理器 @ 2.8GHz

- 1024 MB RAM 内存

- 160 GB 硬盘处理器

- 内置48ⅹCD-RW  48速可读写光驱

- 17" TFT图文监视器

- 键盘和鼠标

- 1个串口、1 个并口和8个USB 端口

- Windows XP Professional

- 喷墨打印机

- 分析软件

在Windows®XP专业版环境下运行，主要功能如下：

- 图解式用户界面；使用Explorer浏览器，通过HTML页面进行导航、操作和显示。

- 使用单键快捷式操作进行分析和其他日常任务操作。

- 自动分析程序选择。

- 手工数据出入。

- 灵活的分析结果显示和打印。

- 质量检查和分类。

- 浓度结果再计算；

- 基于在线式基本统计过程控制（SPC）技术的仪器控制。

- 采用软件检查跟踪方式进行仪器标准化和类型标准化。

- 软件和仪器配置工具及应用。

- 结果存储；基本的处理后管理并输出到通用的应用软件中。

- 采用检查跟踪方式对分析结果进行确认和编辑。

- 校正曲线绘制的多变量回归。

- 采用图解显示工具对仪器报警和运行状态进行监视和记录。

- 校准软件

- 多变量回归软件；

- 自动或手动选择多项拟合曲线；

- 光谱干扰计算和干扰元素校正，并进行量化，正确修正各种误差、得到精确的测量结果；

- 校正曲线的显示、放大功能、校正系数计算；

- 自动提取测量值并列表，检查每个元素测量值的有效性，计算出平均偏差和标准偏差；

第六部分     精度保证及检测限保证

6.1 ARL 3460型金属分析仪分析铁基材料的性能保证

| Element | Al | As | B | Bi | C | Ca | Ce | Co | Cr | Cu | Mg | Mn | Mo | N | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typical DL [ppm] | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 4.1 | 6.9 | 0.4 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 2.6 |
| Guaranteed DL[ppm] | ≤2.2 | ≤6.2 | ≤0.9 | ≤8.3 | ≤12 | ≤1.5 | ≤11 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤1.8 | ≤5.6 | ≤2.0 | ≤3.9 | ≤6.9 | ≤5.0 |
| Level[%] | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |
| 0.001 | 0.00006 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00018 | 0.00023 | 0.00007 | 0.00025 | 0.00005 | 0.00015 | 0.00006 | 0.0001 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00013 |
| 0.002 | 0.00009 | 0.00015 | 0.00004 | 0.00026 | 0.00023 | 0.00014 | 0.00025 | 0.00005 | 0.00015 | 0.00007 | 0.0001 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00016 |
| 0.005 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00023 | 0.00033 | 0.00025 | 0.00005 | 0.00015 | 0.00009 | 0.00025 | 0.00005 | 0.0002 | 0.00045 | 0.00022 |
| 0.01 | 0.00025 | 0.00020 | 0.00038 | 0.00062 | 0.00023 | 0.00065 | 0.00030 | 0.00010 | 0.0002 | 0.00012 | 0.0005 | 0.00008 | 0.0003 | 0.0006 | 0.00035 |
| 0.02 | 0.00038 | 0.00025 | 0.0010 | 0.00085 | 0.0003 | 0.0013 | 0.00050 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00018 | 0.0009 | 0.00015 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 |
| 0.05 | 0.0007 | 0.00035 |  |  | 0.0006 |  | 0.0013 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0022 | 0.00032 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0010 |
| 0.1 | 0.0012 | 0.00050 |  |  | 0.0010 |  |  | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0015 |
| 0.2 | 0.0020 |  |  |  | 0.0020 |  |  | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
| 0.3 | 0.0030 |  |  |  | 0.0025 |  |  | 0.0020 | 0.0015 | 0.0020 |  | 0.0026 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0048 |
| 0.5 | 0.0050 |  |  |  | 0.0037 |  |  | 0.0030 | 0.0020 | 0.0035 |  | 0.0048 | 0.0050 |  | 0.009 |
| 1. | 0.008 |  |  |  | 0.0062 |  |  | 0.0060 | 0.0035 | 0.0065 |  | 0.0091 | 0.008 |  | 0.017 |
| 2. |  |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.010 | 0.0050 | 0.010 |  | 0.0135 | 0.010 |  | 0.030 |
| 3. |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 | 0.007 | 0.015 |  | 0.017 | 0.012 |  |  |
| 4. |  | 0.04 |  |  | 0.020 |  |  | 0.020 | 0.008 | 0.020 |  | 0.021 | 0.015 |  |  |
| 5. |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.010 | 0.025 |  | 0.039 | 0.025 |  |  |
| 10. |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.015 |  |  | 0.065 | 0.040 |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |

| Element | Ni | P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Ta | Te | Ti | V | W | Zn | Zr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typical DL [ppm] | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 1.55 | 8.5 | 3.6 | 1.8 | 16 | 4.3 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 3.0 | 1.7≤ |  |
| Guaranteed DL[ppm] | ≤<5.1 | ≤4.2 | ≤5.7 | ≤3.0 | ≤23 | ≤8.4 | ≤3.5 | ≤32 | ≤22 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤20 | ≤5.0 | ≤3.3 |  |
| Level[%] | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |  |
| 0.001 | 0.00015 | 0.00008 | 0.00017 | 0.00009 | 0.00025 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00007 | 0.00045 | 0.0002 | 0.00012 |  |
| 0.002 | 0.00015 | 0.00009 | 0.00020 | 0.00014 | 0.00025 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00025 | 0.00005 | 0.00007 | 0.00045 | 0.00025 | 0.00012 |  |
| 0.005 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00075 | 0.0004 | 0.00012 | 0.00007 | 0.00050 | 0.0003 | 0.00013 |  |
| 0.01 | 0.00015 | 0.00013 | 0.0007 | 0.00050 | 0.00033 | 0.00020 | 0.00015 | 0.0010 | 0.0007 | 0.00022 | 0.0001 | 0.00050 | 0.00035 | 0.0003 |  |
| 0.02 | 0.00016 | 0.00026 | 0.0014 | 0.0009 | 0.00046 | 0.00025 | 000025 | 0.0015 |  | 0.0005 | 0.0002 | 0.00055 | 0.00038 | 0.0006 |  |
| 0.05 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00040 | 0.0025 |  | 0.0010 | 0.0005 | 0.00065 | 0.00042 | 0.0015 |  |
| 0.1 | 0.0005 | 0.0016 | 0.007 | 0.0040 | 0.0022 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0035 |  | 0.0020 | 0.0008 | 0.00085 |  | 0.0052 |  |
| 0.2 | 0.0009 | 0.0033 | 0.014 | 0.0075 |  | 0.0012 |  |  |  | 0.0030 | 0.0015 | 0.0015 |  | 0.021 |  |
| 0.3 | 0.0013 | 0.005 | 0.021 | 0.012 |  | 0.0018 |  |  |  | 0.0050 | 0.0020 | 0.002 |  | 0.046 |  |
| 0.5 | 0.0020 | 0.009 |  |  |  | 0.0028 |  |  |  | 0.010 | 0.0030 | 0.003 |  | 0.10 |  |
| 1. | 0.004 | 0.019 |  |  |  | 0.0053 |  |  |  | 0.020 | 0.006 | 0.005 |  |  |  |
| 2. | 0.007 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  | 0.011 | 0.010 |  |  |  |
| 3. | 0.011 |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  |  |
| 4. | 0.013 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.020 | 0.020 |  |  |  |
| 5. | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  |
| 10. | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |
| 20. | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 30. | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 40. | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarks:  This data applies when homogeneous samples are prepared by recommended sample preparation methods.

The precision given is typical performance. Guaranteed values will be 1.5 times higher.

For multibase instruments, some analytical performance may vary based on the analytical line selected.

Values in brackets for detection limits can be obtained by using the most sensitive lines, or a longer analysis time.

Guaranteed DLs are calculated at 95%confidence limit.

.

第七部分 售后服务及其他

卖方在中国有多达40位经过专门培训的专业维修工程师。

一、卖方随同仪器提供完整的技术资料和软件。

  - 技术文件；

  - 操作手册和技术描述；

  - 软件参考手册；

二、培训

- 买方可以派人到卖方在中国设立的技术培训中心免费学习，2人次，为期5个工作日，买方派出人员的差旅费及食宿费自理；

- 现场基本培训一至二天，包括：开机、日常维护（检查、预防、更换消耗件等）、软件常规操作；

三、安装

卖方在接到买方仪器安装通知后，派人到用户现场进行安装和调试并承担有关费用。

工程师将完成下列任务：

-检查货物是否与合同相符及货物包装是否有损

-从包装箱底座上将仪器卸下

-通电前打开仪器，以确定是否有因运输造成的而表面看不出的内部损坏

-检查实验室及为仪器准备的连接是否满足预安装手册的要求

-安装并将外围设备（计算机、打印机等）与仪器连接

-启动仪器

-执行一些基本操作，确认仪器正常运转

-用有鉴定证书的标样（由用户提供）检查（如果可能）ARL工厂提供的已校正好的程序，并向用户说明如何使用这些程序

-对用户进行基本培训：仪器的启动、仪器的日常维护（检查、预防、消耗件的更换）、软件常规使用。这些基本的培训不超过1天。

验收协议

安装完成时，工程师除了填写一份安装技术报告，还将填写一份安装验收协议，并由双方代表签字。保修期按合同条款执行。

储存

如果当仪器已经运到而您的实验室还没有准备好，那么仪器必须放在适当的房间。我们建议的条件如下：

储放室必须是封闭的、干燥的、而且至少是水泥地面。

·温度    最低+2℃，最高45℃

·湿度    最大80%，没有冷凝水出现

储放室必须无灰尘和腐蚀性气体。

仪器必须置于包装箱底座上。这样易于移动、减少振动。

在储放期间，应保证仪器周围有良好的通风条件。

四、 售后服务

- 卖方保证随机备件的齐全。

- 卖方根据仪器的外形几何尺寸为需方免费进行实验室的设计。

- 卖方为用户提供及时迅速的保修服务。保修期自仪器安装验收合格、双方签字之日起一年。

- 保修期后，卖方将继续提供可靠迅速的售后服务。

当用户仪器发生故障，以电话或传真形式通知ARL 中国办事处维修部，维修部在接到用户通知后，迅速地作出反应（2小时内），根据实际情况，先对用户进行免费电话指导；若不行，即派工程师前往用户处排除故障，在48小时内赶到现场。

- 卖方可为中国用户提供及时的备件支持，人民币或美元均可采购。

第八部分 外部要求

- 环境要求

温度：   16 － 30 (C

允许的最大温度变化：(  5 (C/小时

相对湿度：20 － 80 ％

- 电力要求

电压：230V ( +10% / -15%)，接地保护的单相电源

电压波动超过(10％时需要5KVA的稳压器

电流：12A， 频率50Hz  ( (1Hz )

功率：2.5KVA

接地电阻：(((

- 氩气要求

纯度： 99.9995%， 最高含氧量<5 ppm

耗氩量：分析时 4升/分钟；待机时 0.3升/分钟

# Text boxes

A Thermo Electron business
incorporating ARL, Baird, Hilger and Scintag